Příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy

Technická  specifikace předmětu plnění

„Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem“

Obecná konfigurace:

Konfigurace GC/MSD systému obsahuje plynový chromatogram, který musí být vybaven inertním split/splitless (S/SL) nástřikem, hmotnostním detektorem na bázi jednoduchého kvadrupólu, vybaven difuzní pumpou a EI iontovým zdrojem.

Součástí systému musí být chromatografický software pro ovládání celého systému, sběr a vyhodnocování naměřených dat, řídící jednotku pro sběr a vyhodnocování naměřených dat a NIST knihovna hmotnostních spekter.

Podrobná konfigurace:

- Plynový chromatograf

Chromatografické charakteristiky systému

- Reprodukovatelnost retenčních časů lepší než 0.008 % nebo 0.0008 min, reprodukovatelnost ploch  lepší než 1 %

- Operační teplota termostatu v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až max. 450 °C

- Maximální rychlost ohřevu termostatu min. 80 °C/min (v rozsahu min 50 – 300 °C)

- Teplotní program umožňující až 20 teplotních ramp a až 21 teplotních prodlev

- Maximální doba chlazení z teploty 450 °C na 50 °C  210 sec

Elektronická kontrola tlaku a průtoku

- Přesnost EPC natavení a regulace tlaku 0.001 psi v rozsahu 0.000 - 99.999 psi

Split/splitless injektor

- Plně kontrolován EPC

- Maximální teplota 400 °C s min. krokem 1°C

- Inertizace všech kovových části ve styku se vzorkem

- Rychlá výměna lineru < 30 sec

Autosampler

- Kapacita min. 15 pozic

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0.3 % RSD

- Programovatelná rychlost nástřiku v rozsahu od 2,5 do 1000 µL/sec

- Rozsah objemu nástřiku od 0,01 do 250 µl v závislosti na použité stříkačce

- Možnost instalace až dvou věží pro simultánní nástřik v budoucnu

- Hmotnostní detektor na principu jednoduchého kvadrupolu

- Inertní iontový zdroj vybaven dvojicí vláken, vyhříváním do 350°C a možnosti automatického tepelného čištění

- Kvadrupól s vyhříváním do min. 180°C a možnosti automatického tepelného čištění

- Měřící rozsah kvadrupolu 2 až 1050 m/z

- Rychlost skenování až 12 500 m/z/sec

- Simultální SIM/SCAN mód

- Minimální Dwell time v SIM je 1 ms

- Off-axis detektor

- Automatické nastavení zesílení elektronásobiče detektoru

- Difuzní vakuová pumpa s kapacitou min. 65 L/s

- Dynamický rozsah min. 6 řádů

- Automatický pohotovostní režim pro úporu energie a plynů

- Energie elektronů nastavitelná v rozsahu min. 0 – 200 eV

Minimální deklarované citlivosti přístroje:

- EI Scan (He): 1 pg/ul OFN, scan v rozsahu 50-300 u pro iont m/z 272, S/N > 300:1 S/N

- EI SIM (He) IDL (detekční limit instrumentu): lepší než 30 fg (počítáno z 8 sekvenčních nástřiků 1ul OFN v koncentraci 100 fg/ul pro iont m/z 272)

- Software

- NIST 2011 knihovna hmotnostních spekter

- Software pro Retention Time Locking (RTL)

- Software pro diagnostiku a monitorovani GC/MSD

- Software funkční v prostředí Windows Vista nebo Win 7

- Kontrola a nastavení parametrů kompletního GC systému včetně autosampleru, sběr dat a jejich vyhodnocení

- Protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů

- Možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát)

- Řídící jednotka

- PC vhodný pro použitý GC/MSD s chromatografickým softwarem pro ovládání celého systému

- Min. 22“  LCD monitor