Technická specifikace

"Alfa-beta automat“

Alfa-beta automat pro měření upravených vzorků ve formě odparků nebo směsi odparku a ZnS obsahující radionuklidy emitující alfa a beta částice. Přístroj se požaduje dodat s minimálně s okénkovým proporcionální detektor pracujícím s metanem a detekční sondu pro ZnS. Přístroj musí obsahovat zásobník na minimálně 15 vzorků. Podávání vzorků z karuselu pod detektor a zpět do karuselu, měření vzorku, vyhodnocování vzorků, protokoly o měření včetně automatické kalibrace musí být řízeno, počítáno a ukládáno pomoci SW, který je součásti dodávky. Kalibrace alfa beta automatu a nastavení pracovních podmínek detekčních sond musí probíhat automaticky po zadání nezbytných parametrů a pomoci kalibračních etalonů. Další technické údaje jsou uvedeny níže:

Měnič vzorků: Víko alfa-beta automatu je s uzavíratelné, sklápěcí a světlotěsné, které zabraňuje přístupu světla pro případ, kdy je zvoleno měření vzorků pomocí ZnS. Detekční 
sondy včetně měřící komory jsou uloženy v olověném stínění. Měřící komora je světlotěsná. 
Průměr misek pro α nebo β vzorky: 50 mm - provedení nikl, výška misky 5 mm

Průměr misek pro metodu α -ZnS: 50 mm - Petriho miska - kalibrovaná, výška 7 mm

Použité detekční sondy:

1. Pro metodu měření α nebo β záření s proporcionálním detektorem:

Hlavní kanál: POB 302 E okénkový průtokový proporcionální detektor, Ø okénka 50 mm 
Pracovní plyn: metan - průtok plynu ≤ 70 ml.min-1

Pracovní napětí: 2000 - 4500 V

Délka pracovní plošiny: ≥ 200V dle pracovního režimu α nebo β
Celková detekční účinnost:

okénkové uspořádání - α záření ≥ 20,5% (pro 241 Am) 
okénkové uspořádání - β záření ≥ 35% (pro 90Sr)

Četnost pozadí: okénkové uspořádání - α záření - ≤ 0,2 imp/min

2. Pro metodu měření a záření pomocí detekční sondy a ZnS:

Detektor: detekční sonda NS 9502 E, Ø fotonásobiče 50 mm - bez scintilačního krystalu 
Četnost pozadí prázdné misky: pro α záření - ≤ 0,001 imp/min

Pracovní napětí: 500 - 1200 V

Doba náběhu elektroniky: 15 min 
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C