# Příloha k č.j.: ZZ-56-13/R-2016

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci

Podrobná specifikace

předmětu veřejné zakázky

„Pořízení RTG pracovišť“

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU

Skiagrafický RTG systém s přímou digitalizací

Popis

Požadujeme nákup 2 kusů skiagrafických RTG systémů s přímou digitalizací umístěných v níže popsaných kontejnerech.

technické požadavky

Vysokofrekvenční RTG generátor

- Generátor 450 kHz, 50kW, řízený

- Snímkovací napětí 40-150 kV

- Snímkovací proud 10 – 630 mA

- Snímkovací čas 0,001-6,3 s

- Anatomické programy

Rentgenová lampa

- Rotační anoda

- Dvě ohniska

Snímkovací stativ

- Pevně kotvený v podlaze

- Univerzální stativ pro snímek stojícího, sedícího, nebo ležícího pacienta

- Vyvážené rameno s rentgenkou a Bucky jednotkou

- Rotace ramene s indikací na stupnici

- Nastavitelná ohnisková vzdálenost min. od 100 do 180 cm

- Bucky jednotka pro kazetu o rozměrech 35x43 cm

- Rotace Bucky jednotky +/- 45 °

Digitální systém

- Řídící pracovní stanice pro pořizování radiografických obrazů

- Detektor 35x43

- LCD monitor 22“

- Akviziční PC stanice vč. software

- Nástroje pro úpravu obrazu

- Kontrola a řízení DR detektoru

- DICOM3.0

- Registrace dat pacienta

- Odesílaní obrazů do PACS archivu

Bezdrátový detektor

- Aktivní zobrazovací plocha 35x43 cm

- Převodník 14 bit

- Rozlišení: 3,5 lp/mm

- Čas pro získání obrazu 4,5 s

Uvedené technické parametry jsou brány jako minimální.

Nabízený systém může mít parametry lepší, nikoliv však horší.

Pracoviště budou primárně využívána pro stojícího pacienta, z tohoto důvodu nepožaduje napevno umístěný snímkovací stůl.

Z výše popsaného důvodu požadujeme dodat stůl mobilní, který bude za normálního provozu umístěn v prostoru čekárny, teprve v případě potřeby bude převezen pod RTG.

technické požadavky

Pracovní plocha rozměrů cca 750 x 2 100 mm průsvitná pro rentgen

(průsvitná plocha cca 690 x 1 700 mm).

Snímatelná matrace tl. cca 50 mm.

Stůl s pojezdovými koly, cca  Ø 150 mm, lze tak použít i pro převoz pacienta.
Dva zvedací sloupy umístěné v krajích pracovní plochy, výška nastavitelná elektropohony

cca 550 – 1 000 mm, ovládání ručním ovladačem.
Nosnost 200 kg.

Modul zdravotnický- pracoviště RTG

popis

Požadujeme nákup 2 kusů modulů zdravotnického pracoviště RTG. Každé pracoviště bude složené ze dvou kontejnerů ISO 1CC, spojených kratší stranou, je v jednom kontejneru vlastní RTG pracoviště a ve druhém kontejneru čekárna se šatnou.

technické požadavky

Konstrukce obou kontejnerů

Kontejner (dále jen „KTN“) musí odpovídat svým konstrukčním, výrobním provedením a technologickým vybavením certifikovanému kontejneru typu ČSN ISO 1C, kód 668, řady 1, podle normy ČSN ISO 269341. KTN musí být osazeny 4 spodními a 4 vrchními rohovými prvky pro manipulaci dle ČSN 26 9344 ISO 1161.

| Rozměry |
| --- |
| celková délka | 6 058 mm +0/-6 mm |
| celková šířka | 2 438 mm +0/-5 mm |
| celková výška | 2 591 mm +0/-5 mm |
| Hmotnost |
| pohotovostní hmotnost | max. 3 600 kg |
| užitečná hmotnost | min. 8 400 kg |
| celková hmotnost | max. 12 000 kg |
| Stohovatelnost produktu | 1+2 |

Střecha:

- Vnější povrch – protiskluzová úprava

- Vnitřní obklad – omyvatelný a dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky, barevný odstín RAL 9003, bílá barva

- Izolace stěn min. 40 mm

Stěny:

- Vnitřní obklad – omyvatelný a dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky, barevný odstín RAL 9003, bílá barva

- Izolace stěn min. 40 mm

Podlaha:

- Podlahová - světlešedé barvy, povrch podlahy antistatický a otěruvzdorný, s protiskluzovou úpravou, omyvatelný a dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky

- Izolace podlahy min. 40 mm

- Podlaha musí vyhovovat standardům kladeným na podlahy RTG pracovišť

Dveře:

- Vstupní jednokřídlové dveře umístěné v úzké části KTN, celková šířka obou dveří 850 mm, výška dostatečná pro volný průjezd a manipulaci s RTG přístrojem!!!

- Vnější vstupní dveře musí být opatřeny uzavíracími a uzamykatelnými tyčemi s celními uzávěry s těsněním zabraňujícím vniknutí dešťové vody, prachu a písku do kontejneru

- Dveře jsou opatřeny zámkem, který zajišťuje rozvory. Těsnost dveří je zajištěna zdvojeným pryžovým těsněním. Dveře mají samomazné speciální závěsy s možností dvojího zavírání s možnost plombování

- Dveře musí umožňovat hermetické utěsnění a být otevíratelné min. na 90°.

Okna:

- 1 ks , (rozměry a umístění budou upřesněny dle technických možnosti na jednání s dodavatelem)

- Materiál: plast s kovovou výztuží

- Ochrana: bezpečnostní sklo, uzamykatelný vnější kovový kryt zabraňující mechanickému poškození a vniknutí dovnitř, žaluzie a moskytiéra

| Provozní parametry |
| --- |
| mezní teploty okolního vzduchu - provozní | - 30 °C až + 50 °C |
| mezní teploty okolního vzduchu - skladovací | - 30 °C až + 60 °C |
| relativní vnější vlhkost vzduchu | do 99 % při teplotě + 30 °C |
| provozní odolnost proti prašnosti vzduchu po dobu 1 hod | 0,5 g.m–3, měřené ve výšce 0,5 m nad terénem |
| provozní odolnost při atmosférických srážkách | do 3 mm.min-1, dopadajících pod úhlem 30° ve všech směrech |
| odolnost proti proudění okolního vzduchu při ustálení rychlosti | do 22 m.s-1 |
| odolnost proti nárazu vzduchu maximální rychlostí | do 34 m.s-1 |

Stínění rtg záření podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně a dle zákona č. 18/1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb.

Povrchová ochrana

Předpovrchová ochrana musí být v souladu s ČSN EN ISO 8501-1, ČSN EN ISO 8504-2 a ČSN ISO 8504-3. Povrchová ochrana musí být řešena v souladu s požadavky na klimatickou a korozní odolnost.

Vnější povrch

- Nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4 dle ČSN EN ISO 9223 (polyuretanový nátěrový systém, tloušťka nátěrového systému 100µm, barevný odstín RAL-1014-slonová kost).

- Barevné provedení vnějšího povrchu KTN-RAL 1014 (slonová kost).

- Pro spodní část nátěrový systém proti abrazivnímu prostředí a stupně korozní agresivity atmosféry C5 dle ČSN EN ISO 9223 (tloušťky 130µm, barevný odstín černý, např. RAL-9004-čerň signální).

- Přilnavost nátěrového systému k podkladu – stupeň 0 a 1 dle ČSN EN ISO 2409.

Vnitřní povrch

- Nátěrový systém pro stupeň korozní agresivity atmosféry C3 dle ČSN ISO 9223 (minimální tloušťka nátěrového systému je 70µm, barevný odstín bílý, např. RAL-9003- návěstní bílá).

- Přilnavost nátěrového systému k podkladu – stupeň 1 dle ČSN ISO 2409-93.

Značení KTN

- Obě vnější podélné strany KTN a střecha KTN musí být označeny modrou hvězdou života.

- Obě vnější podélné strany KTN musí být označeny názvem pracoviště „Pracoviště RTG“ barevný odstín RAL-1999-černá. Maximální velikost plochy určené pro nápis KTN bude 2 500 mm x 300 mm, velikost písma bude přizpůsobená této ploše. Jasně a zřetelně bude označený hlavní vstup do KTN.

- Na všech stranách KTN budou umístěny piktogramy s označením stohovatelnosti a omezením manipulovatelnosti.

Identifikační údaje

KTN musí být označen výrobním štítkem výrobce, který bude umístěn uvnitř KTN u vstupních dveří v technologické části. Kromě označení typu, roku výroby a výrobního čísla musí obsahovat údaje o napěťových soustavách a maximálním eklektickém příkonu. Veškeré ovládací prvky vnitřní zástavby musí být popsány štítky v trvanlivém provedení, ze kterých bude patrná jejich funkce. Další důležitá upozornění vyžadující jednoznačnou pozornost obsluhy a popisy vnitřního zařízení musí být vyznačeny popisy a samolepícími štítky s krycí fólií. V trvanlivém provedení budou taktéž schémata eklektického zapojení a pokyny pro obsluhu eklektických zařízení. Dále budou součástí příslušenství výstražné štítky a bezpečnostní tabulky.

Technologická výbava

Elektroinstalace:

Elektrická silová část KTN dle ČSN 33 2000-7-717 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

- Vstupní oceloplechová schrána pro připojení vnějšího napájecího zdroje s krycími kovovými dvířky se zámky a gumovou manžetou zabraňující poškození připojeného přívodního kabelu pro přívod a vývod el. energie 400 V / 32 A a vývod el. energie 230 V / 50 Hz s označením el. připojení na dvířkách. Ve schráně umístit uzemňovací šroub M8 s dvoukřídlou maticí a značkou pro uzemnění. Zabudování osvědčené a dostupné přepěťové ochrany (průchozí propojení s odbočením na spotřebiče v KTN). Schrána umístěna nejméně 30 cm nad spodní hranou KTN.

- Vnitřní plastová el. rozvodná skříň (IP 65), se zabudovanou světelnou signalizací přítomnosti napětí všech fází

- Rozvody el. energie 400 V / 230 V, 50 Hz pro spotřebiče, zásuvky a osvětlení, jištění, ochrana proti přepětí, řádné uzemnění za použití uzemňovacího kabelu a uzemňovacího kolíku, který je součástí výbavy KTN

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- Otřesům odolné osvětlení umístěné na stropě s možností plynulého nastavení intenzity osvětlení

- Nouzové osvětlení s možností jeho vypnutí po ukončení provozu s vypínačem u vstupu do KTN

- Na viditelném místě schéma elektrického zapojení

- Vnitřní i vnější elektroinstalace musí vyhovovat standardu el. instalace pro RTG pracoviště dle norem

- Záložní bateriový zdroj s min. kapacitou provozu KTN na 0,5 hod vybavený automatickým spínačem. Tento záložní zdroj bude zároveň sloužit jako vyrovnávací zdroj s ochranou veškerého vnitřního zařízení proti výkyvům v el. Síti

- Potřebný počet zásuvek s oblými hrany 230 V, 50 Hz

- Vnitřní i vnější elektroinstalace musí vyhovovat standardu a normám elektrické instalace jednotlivých zdravotnických prostor dle jejich určení (odpovídající předpisy k provedení zákona 223/2013Sb.).

Topení

Topení musí zabezpečit vnitřní teplotu v KTN v rozmezí + 20ºC až +24ºC při vnějších teplotách od -20ºC do +50ºC.

Příslušenství

- 1 ks zemnícího drátu 25 m

- 3 ks zemnících kolíků

- 1 ks připojovacího kabelu 5 žilového 25 m

- 1 ks hasicího sněhového přístroje 6 kg

- 3 ks zemnícího vodiče – 2 m

- 4 ks uvodorovňovací kostky

- vodováha pro upevnění v rozích KTN

+Konstrukce kontejneru RTG

Kontejner je třeba rozdělit vnitřní stíněnou stěnou na prostor pro RTG a na pracoviště obsluhy.

Rozvody vody (vodoinstalace):

- Přívod a odpad pro dřez, zabezpečení studené a teplé vody pro potřeby pracoviště.

- Opatření všech částí vodního hospodářství kohouty pro vypouštění vody po ukončení provozu a hygienické proplachování.

- 1 ks schránky pro vstup a výstup vody s krycími kovovými dvířky se zámky a těsněním po obvodu se zabudovaným kombinovaným filtrem zachycujícím mechanické nečistoty.

- Možnost připojení na vodovodní řád.

Vnitřní zástavba

- uzamykatelná skříň pro dokumentaci/šaty obsluhy,

- umyvadlo pro obsluhu,

- v KTN RTG umístit pracovní stůl s otočnou židlí a s konzolami pro uchycení přístrojů a PC,

- na vnitřních stěnách kontejneru úchyty pro fixaci RTG, přístrojů a dalšího vybavení při přepravě,

- nad stolem umístit podstropní skříňky,

- na podlaze zhotovit úchyty umožňující upevnění RTG přístroje v transportním obalu dodaném výrobcem přístroje.

+Konstrukce kontejneru čekárna

Kontejner je třeba rozdělit vnitřní stěnou na prostor šatny a čekárny, přičemž šatna bude přiléhat k sousednímu kontejneru RTG. Předěl v cca 1/3 prostoru. Šatna 1/3, čekárna 2/3.

Oba kontejnery musí mít těsné spojení zaručující zabránění přístupu vody a prachu.

Konečné řešení vnitřní zástavby pracoviště bude upřesněno dle technických možnosti na jednání s dodavatelem.