Technická specifikace – Nákup PCR Cyclerů

Požadovaný počet přístrojů celkem - 3 kusy. Z toho:

- standardní přístroj 2 kusy

- gradientový přístroj 1 kus.

- Technické podmínky požadované pro oba typy přístrojů – standardního i gradientového

- Emulace módu PCR cycleru GeneAmp PCR system 9600 (Applied Biosystems) – nezbytně nutné pro forenzní STR kity,

- Emulace módu PCR cycleru GeneAmp PCR system 9700 (Applied Biosystems) – nezbytně nutné pro forenzní STR kity,

- Vyrobeno pod kontrolou ISO 9001

- Kalibrováno v návaznosti na standardy NIST

- 96 jamkový blok pro 0,2 ml mikrozkumavky/96 jamkové destičky,

- Teplotní přesnost alespoň  0,15 oC,

- Teplotní rozsah alespoň 5 - 103 oC,

- Rychlost ohřevu/chlazení alespoň 4,0 oC/s,

- Teplotní jednotnost bloku méně než  0,3 oC při 72 oC,

- Volba „ramp“ alespoň 0,3 – 2,8 oC,

- Teplotní rozsah víka alespoň 45 - 115 oC,

- Zvyšování/snižování času alespoň 1 s – 9 min,

- Zvyšování/snižování teploty alespoň 0,1 – 9 oC,

- Programovatelné uzamčení víka,

- Alespoň 3 USB porty,

- Alespoň 1 Ethernet port,

- Ovládání pomocí dotykového displeje + možnost ovládat myší přes USB,

- Vnitřní paměť na ukládání minimálně 100 000 PCR protokolů,

- Neomezená možnost ukládání PCR protokolů přes PC nebo USB paměťové médium,

- PC SW pro kontrolu a monitoring PCR běhů a možnost tvorby PCR protokolů externě na PC,

- Heslem chráněné uživatelské účty,

- Automatický restart přístroje po výpadku proudu,

- Možnost zaslání upozornění přes e-mail,

- Běžný el. rozvod (230 V),

- Společný výrobce standardního i gradientového typu,

- Dodavatel zajistí záruční a pozáruční servis se zahájením opravy nejpozději do 48 hodin po oznámení závady servisnímu středisku dodavatele. Provedení oprav do 5 pracovních dnů, u složitých oprav spojených s výměnou podstatných částí zařízení nejpozději do 15 pracovních dnů (ukončení opravy),

- Dodavatel zajistí náhradní díly a kalibraci/validaci zařízení po celou dobu záruky a pozáručního servisu.

- Součástí dodávky bude návod k používání ke každému přístroji (tištěná verze a elektronická verze na paměťovém médiu) a záruční listy - vše v českém jazyce,

- Na dodaném majetku musí být vyznačeno výrobní číslo.

- Technické podmínky požadované pouze u gradientového přístroje (celkem 1 kus)

- Volba mezi 8 a 16 zónovým gradientem,

- Teplotní rozsah gradientu alespoň 40 – 102 oC,

- Přesnost gradientu alespoň  0,15 oC.