Příloha č. 2 – Technická specifikace

Rastrovací elektronový mikroskop

- Schottkyho autoemisní katoda;

- garance funkčnosti, resp. bezplatné výměny katody po dobu 4 let od instalace, výměna do třech pracovních dní od nahlášení;

- možnost práce v nízkém vakuu nejlépe až do 500 Pa;

- velká komora určená pro práci ve vysokém i nízkém vakuu;

  - vnitřní průměr komory min. 290 mm

  - šířka dveří komory min. 290 mm

- IR kamera pro pohled do komory;

- akustická kontrola dotyku (funkce pro zastavení pohybu stolku při dotyku vzorku s jakoukoli součástkou v komoře);

- plně motorizovaný, compucentrický stolek umožňující pohyb v osách X, Y, Z, rotaci a náklon:

  - posuv stolku v ose:

- X ≥ 120 mm

- Y ≥ 120 mm

- Z ≥ 100 mm

  - plynulá rotace stolku 360°

  - náklon vzorku v rozsahu ≥ 90°

- stolek musí být ovladatelný myší nebo trackballem;

- nosnost stolku ≥ 8 kg;

- plně automatizované přepínání mezi zobrazovacími módy bez nutnosti mechanického zásahu do systému;

- měření absorbovaného proudu ve vzorku;

- detektor sekundárních elektronů (SE);

- rozlišení pro detektor sekundárních elektronů

- ≤ 1,2 nm při urychlovacím napětí 30 kV;

- ≤ 4,5 nm při urychlovacím napětí 1 kV;

- rozsah urychlovacího napětí 0,2 – 30,0 kV, kontinuálně měnitelné;

- možnost kontinuální regulace velikosti a proudu svazku v reálném čase nejlépe až do hodnoty 400 – 450 nA

- minimální rozsah zvětšení 1 – 1 000 000x;

- detektor zpětně odražených elektronů (BSE) – i pro režim nízkého vakua;

- kontrolní panel pro ruční ovládání základních funkcí mikroskopu;

- SW modul pro automatizované snímání, spojení a ukládání snímků definovaných oblastí;

- možnost současného zobrazení signálu z detektorů SE a BSE, včetně kontinuálního mixu obou signálů;

- plynule nastavitelná rychlost skenování v rozmezí 20 ns/px - 10 ms/px (možnost bodového i liniového rastrování);

- korekce driftu obrazu;

- automatizované snímání a zpracování obrázků (ideálně pro prostředí Windows)

- možnost ukládání obrázků v rozlišení min. 8000 x 8000 pxl;

- poskytnutí standardních formátů ukládaných obrázků;

- plnohodnotná počítačová stanice s operačním systémem Windows současné generace pro ovládání všech funkcí mikroskopu včetně min. 24“  monitoru;

- možnost vzdáleného přístupu;

- plně automatická kontrola vakua;

  - vakuum v komoře ≤ 9 x 10-3 Pa;

  - vakuum v trysce ≤ 3 x 10-7 Pa;

- GSR držák vzorků v komoře včetně základny + univerzální typy držáků pro různé typy vzorků;

- stůl operátora;

- UPS záložní zdroj pro provoz zařízení;

- součástí dodávky musí být ostatní zařízení nezbytné pro řádný provoz přístroje, včetně instalace MS Office;

- vzduchový kompresor nebo jiné zařízení na výrobu stlačeného vzduchu;

- tlumící box vývěvy;

- externí záložní disk o kapacitě 1TB;

- pneumatické odpružení komory mikroskopu;

- proměření magnetického pole a vibrací technikem před instalací zařízení.

Mikroanalýza + GSR analýza

EDS/GSR systém:

- EDS analyzátor s SDD detektorem (bez nutnosti chlazení kapalným dusíkem) s rozlišením min. 124 eV, aktivní plochou snímacího čipu detektoru min. 80 mm2;

- Detektor musí být vybavený motorickým vysunováním a zasunováním do pracovní pozice;

- Software na analýzu částic – požadována je detekce, kvalitativní a kvantitativní analýza prvků v rozsahu od Be po Pu;

- Software musí být schopen:

  - kvalitativní a kvantitativní bezstandardové analýzy i práce se standardy a možnost vytvářet knihovny standardů;

  - volby analýz v bodě, v oblasti libovolně zvolené uživatelem, v linii a v definovaném rastru. U všech typů analýz musí být automaticky uloženo celé spektrum v každém bodě analýzy;

  - vytváření map prvků s možností získání rozložení prvků v libovolné oblasti a podél čáry zvolené v nasnímané oblasti včetně vytváření kvantitativních distribučních map a kvantitativních liniových scanů;

  - maximálního rozlišení prvkové distribuční mapy EDS alespoň 8000x8000 pixelů;

  - simultánně snímat alespoň dva obrazové signály z mikroskopu a provést jejich základní obrazovou analýzu (jas, kontrast, gamma korekce atd.);

  - ovládat posuvy stolku mikroskopu, automatizace procesu snímání větších ploch zahrnující snímkování povrchu vzorků a akvizice distribučních prvkových map, možnost rozčlenění analyzované oblasti na dílčí celky následované akvizicí dat a jejich následné spojení do jednoho datového výstupu.

  - kompenzace driftu vzorku v průběhu analýzy;

  - automatizované částicové analýzy i z více analyzovaných polí s vyhodnocením dat zahrnující základní charakteristiky detekovaných částic (např. velikost, tvar atd.) a chemické složení částic;

  - umožňovat řešení interferencí čar analyzovaných prvků dekonvolučními metodami v průběhu akvizice dat pro veškerá kvantitativní data, prvkové distribuční mapy a liniové analýzy;

- Systém pro automatickou analýzu GSR, plně integrovaný v rámci jednoho softwarového rozhraní EDS systému včetně všech procedur nutných pro validaci systému;

- GSR systém musí být zcela v souladu s normou ASTM E1588-16;

- GSR systém musí umožňovat práci se snímky s rozlišením až 8000 x 8000 pixelů;

- Detekce částic v GSR systému musí být zajištěna pomocí nastavení minimálně tří prahů (tresholdů) s histogramem pro nastavení tresholdů a také výběrem konkrétní částice v analyzovaném obraze;

- Musí být zaručena možnost opětovné GSR analýzy zahrnující re-akvizici vybraných skupin částic za daných akvizičních podmínek;

- Možnost vytváření vlastních klasifikačních schémat částic, včetně možnosti definování vlastních obsahů prvků;

- Součástí dodávky musí být i vhodný standard pro obrazovou kalibraci GSR systému;

- Součástí dodávky musí být minimálně jedna offline licence dodaného EDS softwaru pro dalšího uživatele;

- Požadovaný analytický systém musí umožňovat podporu vzdáleného přístupu pro ovládání systému ze vzdáleného počítače zadavatele;

- Součástí dodávky musí být pracovní stanice s operačním systémem Windows současné gererace s monitorem min. 24“ optimalizovaná pro nabízený systém a software.

Záruka min. 24 měsíců na rastrovací elektronový mikroskop i na EDS/GSR systém.

Zajištění servisu v České republice s garancí zahájení servisního zásahu do 3 pracovních dnů od nahlášení závady.

Doprava do laboratoře, instalace zařízení, zaškolení obsluhy v místě instalace v rozsahu minimálně 5 dní  pro 5 osob + aplikační školení na vybrané aplikace cca 3 měsíce po instalaci pro stejný počet osob.

Zařízení pro nanášení vodivé vrstvy uhlíku a vybraných kovů

- kombinovaná naprašovačka uhlíku / kovů čerpaná rotační vývěvou;

- rotační stolek na vzorky s měnitelnou rychlostí otáček;

- kontrola tloušťky vrstvy;

- možnost definice a ukládání programů naprašování;

- v ceně dodávky musí být uhlíkové vlákno/uhlíková tyčinka a zlatý terčík.

Záruka 24 měsíců, doprava do laboratoře, zaškolení obsluhy.